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一、供应商须知
1.需提供采购文件规定的全部响应文件，包括响应文件正本1份、副本2份，响应文件需胶装成册，正副本装在一个档案袋中，白纸封套密封处加盖公章，同时提供一份盖章后电子版扫描文件。
2.在密封响应文件外侧正面粘贴封皮，注明采购项目名称、编号、响应人名称、联系电话和封袋日期。
3.响应文件必须按要求密封完好，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
4.供应商不得存在下列情形之一：
（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；
（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（3）与采购人存在可能影响采购公正性的利害关系；
（4）被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
（5）响应报价高于预算金额的响应文件视为无效；
（6）国家有关法律法规禁止的情形。
二、评分细则
分值构成（总分100分）
1.商务评分20分
（1）提供有效营业执照，且经营范围满足得5分；
（2）注册资金50万得1分，每增加10万得1分，最高5分；
（3）供应商需提供2023年1月1日至今的同项目类的业绩合同，每提供一个业绩得1分，最高5分（注：供应商应在响应文件中提交合同或订单复印件；如证明材料中无法反映要求的内容，则该项业绩不纳入评分计算。）；
（4）供应商按照要求提供资质，每提供一个和项目相关的资质得1分，最高5分。
2.技术评分30分
供应商需在响应文件中标注技术参数，标注是否与技术要求存在偏差，评审人员根据响应文件内容以及现场磋商情况进行自主评分：
（1）技术要求满足度高：20-30分
（2）技术要求满足度中等：10-20分
（3）技术要求满足度一般：0-10分
3.服务评分15分
供应商可在响应文件附件8中，描述安装、售后服务等情况，并附上安装调试人员的资格证，评审人员根据响应文件内容以及现场磋商情况进行自主评分：
（1）服务优秀10-15分
（2）服务中等5-10分
（3）服务一般0-5分
4.报价部分35分：供应商报价得分=最低有效报价/供应商报价*35
三、采购项目方案

	序号
	采购规格
	说明

	1
	采购编号：
	

	2
	设备名称：便携式电子自准直仪
	

	3
	数量：1套（2台）
	

	4
	报价方式和币种：
	

	4.1
	报价币种：人民币
	

	4.2
	报价方式：CIF中国哈尔滨
	

	*5
	交货期：合同签字生效后20天
	

	6
	设备用途及基本要求：
	

	6.1

	该设备主要用于仪器产品的线性测量；平板平面度测量；导轨的平直度、平行度测量。
	

	6.2



	设备动力和耗能装置须符合国家节能相关要求，设备使用的能源动力消耗装置要符合国家节能要求，不能使用工信部发布的关于《高能耗落后机电设备淘汰目录》中的设备。
	

	7
	设备技术要求及主要规格参数：
	

	7.1
	设备设计、制造应符合ISO国际标准、中国环保要求、国际电气标准（IEC）及制造国国家标准和中国的有关安全标准。
	

	7.2
	设备所有零部件、各种仪表和NC系统应全部采用国际单位（SI）标准。
	

	*7.3
	机身重量：≥3.3KG
	

	8
	范围及精度要求：
	

	8.1
	设备主要指标
外形参考尺寸：382mm(L)×105mm(W)× 48~208mm(H)
	

	*8.2
	主要参数:
物镜焦距：≥300mm
物镜口径：≥38.1mm (NA. = 85%)
光源类型 ：≥大功率半导体光源 LED (中心波长 λ=630nm)
测量频响：≥7.5Hz TYP.
接口：USB 2.0及以上
测量距离≥10米
最大读数视场≥2000˝×1400˝ (arc sec. 角秒)
分辨率：≤0.05˝ (arc sec. 角秒)
	

	8.3
	主电源参数
电源适配器，USB供电；
	

	*8.4
	光源及寿命
高效LED光源，不小于5万小时使用寿命；
	

	*8.5
	设备精度
测量精度：中心±100˝ 范围内≤±0.3˝ (arc sec. 角秒)
        中心±1000˝ 范围内≤±0.6˝ (arc sec. 角秒)
	

	9
	软件系统：
	

	9.1
	支持手机APP控制；
	

	9.2
	XY双轴同时测量；
	

	*9.3
	 视频影像找像辅助； 
	

	9.4
	清晰易读的电子目镜；
	

	9.5
	通过USB实现数据输入输出传送。
	

	9.6
	测量数据直线度分析、垂直度分析软件；
	

	10
	动力、润滑及环境要求：
	

	10.1
	电源：220V±10%；50Hz±1%；
	

	10.2
	环境温度：5℃～40℃，相对湿度：≤35%
	

	10.3
	要求设备在上述工作环境下能长期稳定工作。
	

	11
	设备清单附件及备件：
	

	*11.1
	[bookmark: _GoBack]自准仪主机 、反光镜 各1套（2台）
	

	*11.2
	三维可调底座 1套（2台）
	

	*11.3
	直角转向镜  1套（2台）
	

	11.4
	三角支架 1套（2台）
	

	*11.5
	操作主机 1套（2台）
	

	12
	技术资料：
	

	12.1
	设备装箱清单
	

	12.2
	易损件清单
	

	12.3
	控制系统操作、编程、维修手册、运动控制器维修手册
	

	13.4
	控制系统软件功能选项清单、控制系统功能授权认证书
	

	13.5
	设备平面布置安装图
	

	13.6
	电气，液压，气动，润滑，冷却系统原理图
	

	13.7
	设备操作手册
	

	13.8
	维护保养手册，报警信息文本及必要的技术资料；
	

	13.9
	设备精度检验报告
	

	13.10
	说明书光盘
	

	14
	设备的验收和安装调试：
	

	14.1
	预验收应包括对设备精度的验收和对试件切削的验收。对设备的精度进行全面检测，出具检测报告，并且满足本章的技术要求。采用买方标准试件，预验收时验收件毛坯由买方提供。
	

	14.2
	设备终验收在买方工厂进行，由卖方工程师承担，投标价格应包括此项费用．验收内容还包括：设备外观、功能、加工精度、安全性、可靠性检测。
	

	14.3
	终验收和培训在买方现场进行，所有检具和仪器由卖方自带，在买方人员的监督下对设备的精度进行全面检测（包括几何精度、位置精度检测），出具检测报告，并且满足本章的技术要求。先进行标准试件加工和检验，标准试件毛坯由卖方提供，再进行买方验收试件加工和检验，验收件毛坯和程序由买方提供，依据买方图样（图样在合同签订后由买方提供）加工检验合格。同时对买方人员进行编程、操作和维修等技术培训，终验收合格后买卖双方签字生效。
	

	14.4
	对买方人员应有两次技术培训，一次在制造商设在中国的技术培训中心，另一次在用户设备安装现场不少于5日的培训，进行编程、操作和维修等方面的培训，达到可基本独立操作调整设备加工产品的水平。培训内容应包括：操作和机械维护、电子电器维护及故障排除等。
	

	15
	质保和运输要求：
	

	15.1


	设备终验收合格后，质量保修期为一年，控制系统保修期两年。服务应及时有效，在设备保修期内，如果设备发生故障，要求卖方在接到买方故障信息后24小时内响应，应尽快派有经验的技术人员赶到现场，免费维修或更换有缺陷的货物或部件，设备质量稳定可靠，无质量投诉。
	

	15.2

	设备保修期过后，卖方必须终身提供广泛优惠的技术支持及备件供应，在中国境内设有售后服务中心和备件库。
	

	15.3
	包装箱应用新的坚固的经过熏蒸后的木箱或铁皮箱，或其他优秀的包装方案，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于整体吊装和铁路、陆长途运输，包装材料必须符合国家有关动、植物检疫标准。
	

	15.4
	运输方式：铁路和陆运。
	

	15.5
	目的港：中国哈尔滨
	

	16
	对供货商以及生产厂家要求：
	

	16.1
	设备制造厂商必须保证供货设备的完整性，本设备主体必须由厂商提供供货，不得另行分包，相关部件、附件必须全部采用原装进口或者国际知名品牌，必须是符合国际和国内有关标准规范的全新产品。
	

	16.2
	在中国境内设有服务中心，并有精通数控设备的专职服务工程师。
	

	16.3
	配有相同数控系统的同类型设备在中国境内用户的拥有量至少5台以上，并且设备运行良好，有很好声誉。
	

	16.4
	制造商应具有数控设备的生产能力和供货能力，具有良好的设备、工艺及相应的试验检测手段，并且已获得ISO9001:2015质量资格认证。
	

	16.5
	在中国境内在精加工领域有众多的用户，并保持良好声誉。
	



四、响应文件模板（附件1-8）
目  录

1.响应函；
2.法定代表人身份证明及法人授权委托书；
3.相关资质证明文件；
4.响应报价单；
5.响应人业绩清单；
6.响应人基本情况表；
7.响应承诺书；
8.其他响应资料。

封皮： 

XXXX项目


响应文件

































响应人：（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）
联系电话：
投送时间：2026年    月 	日



附件1

响应函

通用技术哈量公司：
我方参加贵方组织的（填写项目名称）、（填写项目编号）、采购的有关活动，并对此项目进行响应。为此，我方承诺如下：
1.同意在本项目采购文件中规定的开标日起__天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2.已经具备采购法律法规和采购文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。
3.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
4.完全理解采购文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。
5.完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。
6.愿意向贵方提供任何与本项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
7.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
8.采购人若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同折扣率保证供货。
9.接受采购文件中合同的全部条款且无任何异议。
如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。
与本响应有关的一切往来通讯请寄：
地址：
邮编：
电话：传真：
电子信箱：
法定代表人或授权代表签字：
响应人名称：
公章：	
日期：  年  月  日


附件2

法定代表人授权委托书

通用技术哈量公司：
本授权书声明：注册于（填写响应人地址）的（填写响应人名称）法定代表人（填写法定代表人姓名、职务或职称）代表本公司授权在下面签字的（填写响应人代表姓名、职务或职称）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（填写项目名称）（填写项目编号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。


法定代表人签字：
被授权人签字：
职务：
响应人名称（加盖公章）：
地址：



附：法定代表人和授权代表身份证复印件。
	身份证（人像页）




	身份证（国徽页）






[bookmark: _Toc477185304]
附件3

相关资质证明文件

必须提供营业执照、信用中国、ISO9001:2015质量资格认证，其他相关资质，供应商结合采购要求自行提供，所有资质加盖公章。





























附件4

响应报价单

项目编号：
项目名称：

报价要求：（1）响应供应商结合项目要求，自行编制表格报价；
（2）填报价格为含税价，并注明税率；
（3）供应商自行列明技术参数。




响应人（盖章）:


法定代表人或响应人授权代表(签字或盖章):

日期：









附件5

响应人业绩清单（附合同复印件）

近三年国内同类业绩，提供清单（表格自制）列明：项目单位、项目内容、联系人、联系人电话，并后附对应的合同复印件，合同复印件需提供主要部分的内容，至少包含合同首页、服务内容与金额页、双方签字盖章页。

注：
1.供应商必须提供能够证明上述案例真实性的合同，合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方名称，合同详细标的和双方签章及生效时间；
2.如供应商成立日期不足三年，请提供自成立之日至递交响应文件之日的同类项目业绩；
3.所有复印件应清晰，并由响应人单位加盖公章；













[bookmark: _Toc477185311]
附件6

响应人基本情况表

[bookmark: _Toc164331028]项目编号：
项目名称：
	响应人全称
	
	响应人注册地
	

	成立和注册日期
	
	注册资金
	

	企业性质
	
	上级主管部门
	

	法定代表人姓名
	
	职员人数
	

	地址
	
	联系人
	

	电话
	
	传真
	

	基本帐户开户银行名称
	
	近三年
营业额
	2023年度：
2024年度：
2025年度：



附上2024年或2025年任意一年的财务报表，加盖公章

响应人名称：（单位公章）
法定代表人或授权代表：（签字）
日期：


附件7

响应承诺书

致：通用技术哈量公司

我方郑重承诺：本响应文件中提供的所有资料是真实合法的，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。业绩证明材料中提供的甲方联系方式可供贵方随时查证合同的真实性。如果我方在本项目响应文件中提供虚假资料，本响应文件无效，同时将自愿不再参与采购活动，并承担由此带来的一切法律后果。





响应人(盖章)：
响应人授权代表签字：
日期：










附件8
其它响应资料


安装、售后、安装人员资质，供应商结合采购要求自行编制内容和提供证明。
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